## 打印版
扬尘在线监测系统运行维护记录表 |  |  |  | 附录C
运行维护单位：上海龙涤环保技术工程有限公司 |  |  | 编号：LDHB-64505 | （资料性附录）
站点名称：静安区灵石社区N070402单元081b-03地块租赁住房项目 |  |  | 维护日期：2024-11-01 | 校准记录表
|  |  |  | C.1 流量校准记录表 | [7 empty] | C.2 颗粒物监测仪校准记录表 | [6 empty] | C.3 噪声在线监测仪校准记录
开始维护时间：14:30 |  |  | 结束维护时间：14:45 | 工地名称 | 静安区灵石社区N070402单元081b-03地块租赁住房项目 |  |  |  | 仪器名称 | 朗亿粉尘仪 |  | 工地名称 | 静安区灵石社区N070402单元081b-03地块租赁住房项目 |  |  | 仪器名称 | 朗亿粉尘仪 |  | 工地名称 | 静安区灵石社区N070402单元081b-03地块租赁住房项目 |  |  |  | 仪器名称 | 爱华声级计
部件 | 检查项目 | 检查情况 | 处理方法 | 使用单位名称 |  |  |  |  | 工程报建号 |  |  | 使用单位名称 |  |  |  | 工程报建号 |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |  | 工程报建号
电力系统 | 电力供应情况 | ☑ 正常 ☐ 不正常
噪音系统 | 采样头 | ☑ 正常 ☐ 不正常 |  | 仪器编号 |  |  |  |  | 校准时间 | 14:30 |  | 仪器编号 |  |  |  | 校准时间 | 14:33 |  | 仪器型号 | AWA5638 |  |  |  | 仪器编号
| 链接线路 | ☑ 正常 ☐ 不正常
| 仪器校准 | ☑ 正常 ☐ 不正常 |  | 校准前 | [7 empty] | 校零 | [6 empty] | 校准仪器名称/型号 | AWM6023A |  |  |  | 校准器编号
扬尘系统 | 检查仪器采样管是否清洁 | ☑ 是 ☐ 否 |  | 设定流量 | 实测流量1 | 实测流量2 | 实测流量3 | 相对误差 |  | 是否需要调整流量 |  | 仪器零值 | 实测值1 | 实测值2 | 相对误差 | 校零 |  | 是否合格
| 检查仪器线路是否正常 | ☑ 正常 ☐ 不正常 |  | 1.2 L/min | 1.17 L/min | 1.16 L/min | 1.23 L/min |  |  | 否 |  | 0 mg/m³ | 0.002 mg/m³ | 0.001 mg/m³ |  |  |  | 是 | 标准
| 加热除湿温度测温结果 | 31.7℃ | [16 empty] | 校准日期 |  | 校准值dB(A) |  | 标准值dB(A) |  | 误差dB(A)
| 检查仪器采样泵是否正常 | ☑ 正常 ☐ 不正常 |  | 校准后 | [7 empty] | 校标 | [6 empty] | 2024-11-01 |  | 93.7 |  | 94 |  | -0.3
| 检查仪器滤膜是否需更换 | ☐ 是 ☑ 否 |  | 设定流量 | 实测流量1 | 实测流量2 | 实测流量3 | 相对误差 |  | 是否符合要求 |  | 仪器跨度值 | 实测值1 | 实测值2 | 相对误差 | 校标 |  | 是否合格 | 2024-11-01 |  | 93.8 |  | 94 |  | -0.2
| 检查校准系统是否运转正常 | ☑ 正常 ☐ 不正常 | [9 empty] | 5.000 mg/m³ | 4.995 mg/m³ | 5.01 mg/m³ |  |  |  | 是 | 2024-11-01 |  | 93.5 |  | 94 |  | -0.5
温湿度传感器&风速风向 | 检查温度是否正常 | ☑ 正常 ☐ 不正常 | [16 empty] | 2024-11-01 |  | 94.1 |  | 94 |  | 0.1
| 检查湿度是否正常 | ☑ 正常 ☐ 不正常
| 风向标方位是否正常 | ☑ 正常 ☐ 不正常 |  | 检查单位： | 上海龙涤环保技术工程有限公司 |  | 检查人： | 周义华 |  | 日期： | 2024-11-01 | 检查单位： | 上海龙涤环保技术工程有限公司 |  | 检查人： | 周义华 | 日期： | 2024-11-01 | 检查单位： | 上海龙涤环保技术工程有限公司 |  | 检查人： |  | 周义华 | 日期： | 2024-11-01
| 风速仪是否正常 | ☑ 正常 ☐ 不正常
数据采集传输 | 软件运行是否正常 | ☑ 正常 ☐ 不正常
| 通信情况是否正常 | ☑ 正常 ☐ 不正常
| 摄像机是否正常 | ☑ 正常 ☐ 不正常
| 摄像机传输是否正常 | ☑ 正常 ☐ 不正常
否周围三米五不得堆物
操作人：周义华 |  |  | 审核人：满弢

## Sheet1
扬尘在线监测系统运行维护记录表 |  |  |  | 附录C
运行维护单位：上海龙涤环保技术工程有限公司 |  |  | 编号：LDHB-64505 | （资料性附录）
站点名称：静安区灵石社区N070402单元081b-03地块租赁住房项目 |  |  | 维护日期：2024-11-01 | 校准记录表
|  |  |  | C.1 流量校准记录表 | [7 empty] | C.2 颗粒物监测仪校准记录表
开始维护时间：14:30 |  |  | 结束维护时间：14:45 | 工地名称 | 静安区灵石社区N070402单元081b-03地块租赁住房项目 |  |  |  | 仪器名称 | 朗亿粉尘仪 |  | 工地名称 | 静安区灵石社区N070402单元081b-03地块租赁住房项目 |  |  | 仪器名称 | 朗亿粉尘仪
部件 | 检查项目 | 检查情况 | 处理方法 | 使用单位名称 |  |  |  |  | 工程报建号 |  |  | 使用单位名称 |  |  |  | 工程报建号
电力系统 | 电力供应情况 | ☑ 正常 ☐ 不正常
噪音系统 | 采样头、链接线路 | ☑ 正常 ☐ 不正常 |  | 仪器编号 |  |  |  |  | 校准时间 | 14:30 |  | 仪器编号 |  |  |  | 校准时间 | 14:33
加热除湿 | 加热除湿温度测温结果
扬尘系统 | 检查仪器线路、采样泵、校准系统是否正常 | ☑ 正常 ☐ 不正常 |  | 校准前 | [7 empty] | 校零
| 检查仪器滤罐是否需更换 | ☐ 是 ☑ 否 |  | 设定流量 | 实测流量1 | 实测流量2 | 实测流量3 | 相对误差 |  | 是否需要调整流量 |  | 仪器零值 | 实测值1 | 实测值2 | 相对误差 | 校零 |  | 是否合格
气象参数 | 检查温度、湿度、大气压、风速、风向是否正常 | ☑ 正常 ☐ 不正常 |  | 1.2 L/min | 1.17 L/min | 1.16 L/min | 1.23 L/min |  |  | 否 |  | 0 mg/m³ | 0.002 mg/m³ | 0.001 mg/m³ |  |  |  | 是
数据采集传输 | 数据传输是否正常 | ☑ 正常 ☐ 不正常
| 视频监控是否正常 | ☑ 正常 ☐ 不正常 |  | 校准后 | [7 empty] | 校标
现场设备位置 |  |  |  | 设定流量 | 实测流量1 | 实测流量2 | 实测流量3 | 相对误差 |  | 是否符合要求 |  | 仪器跨度值 | 实测值 |  | 相对误差 | 校标 |  | 是否合格
|  |  |  | 1.2 L/min | [7 empty] | 5.000 mg/m³ | 4.995 mg/m³ |  |  |  |  | 是
操作人：
|  |  |  | 是否更换备机 | [7 empty] | 是否更换备机
|  |  |  | 检查单位： | 上海龙涤环保技术工程有限公司 |  | 检查人： | 周义华 |  | 日期： | 2024-11-01 | 检查单位： | 上海龙涤环保技术工程有限公司 |  | 检查人： | 周义华 | 日期： | 2024-11-01